XPA系列光化学反应仪的技术指标

| 1. 主体箱 |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸：480 mm×420 mm×900 mm 净 重：29 kg 冷却水压: 0.5 kg～2 kg | 通气额定工作压力: 0.2 Mpa 气体 流量计 范围: 0.03～0.3L/min （0.06～0.6L/min） |

| 2. 电器控制器 类 型 | 汞灯控制器 | 氙灯控制器 | 光源控制器 | 触摸式光源控制器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 400 mm×215 mm×440 mm |  |  |  |
| 时间控制 | 1 S～99 h 59 m |  |  |  |
| 净 重 | 23 kg | 34 kg | 35 kg | 35.2 kg |
| 输入电源 | 220V 50Hz |  |  |  |

3. 光  源

| 功率类型 | 启动电流 A | 工作电流 A | 工作电压 V | 外 径 mm | 有效弧长 mm | 全 长 mm | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100W(汞) | 1.5 | 0.4 | 145.8 | 20±1 | 75±10 | 170±5 | 单端引出 |
| 300W(汞) | 5.7 | 2.2 | 138.1 | 18±1 | 125±10 | 230±5 |  |
| 500W(汞) | 6.1 | 3.8 | 140.0 | 22±1 |  |  |  |
| 1000W(汞) | 17.3 | 9.0 | 143.2 | 20±1 | 205±10 | 280±5 |  |
| 350W(氙) | 5.5 | 5.0 | 73.1 | 10±1 | 190±10 | 260±5 |  |
| 500W(氙) | 8.2 | 6.4 | 75.6 | 10±1 | 190±10 | 260±5 |  |
| 800W(氙) | 11.4 | 10.0 | 83.5 | 18±1 | 220±10 | 300±5 |  |
| 1000W(氙) | 12.4 | 12.1 | 87.6 | 18±1 | 220±10 | 300±5 |  |
| 400W(金) | 10.7 | 5.4 | 80.2 | 26±1 | 35±10 | 110±5 |  |
| 250W(金) | 4.8 | 3.0 | 80.7 | 26±1 | 35±10 | 110±5 |  |

4．中压汞灯的光谱分布和相对能量

| 波长 nm | 265.2－ 265.5 | 296.7 | 302.2－ 302.8 | 312.6－ 313.2 | 365.0－ 366.3 | 404.5- 407.8 | 435.8 | 546.1 | 577.0－ 579.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对能量 % | 15.3 | 16.6 | 23.9 | 49.9 | 100.0 | 42.2 | 77.5 | 93.0 | 76.5 |

5．氙灯的光谱分布和相对强度         6. 400W金卤灯光源相对能量光谱分布图

7.玻璃部件

| 名 称 | 石英冷阱 | 石英磨口冷阱 | 石英试管 |  |  | 玻璃反应器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量ml | 150 | 150 | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 1000 |
| 长度mm | 400 | 300 | 120 | 182 | 182 | 310 | 310 | 310 |
| 外径mm | 55 | 55 | 18 | 18 | 28 | 70 | 80 | 95 |
| 内径mm | 32 | 32 | 16 | 16 | 26 | 66 | 76 | 91 |
| 夹层mm | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / |
| 壁厚mm | 2.5～3 | 2.5～3 | 1.5～2 | 1.5～2 | 1.5～2 | 2.5～3 | 2.5～3 | 2.5～3 |
| 应 用 | XPA-1 XPA-5 XPA-7 | XPA-2 XPA-4 | XPA-1 XPA-7 | XPA-1 XPA-7 | XPA-1 XPA-7 | XPA-2 XPA-4 | XPA-2 XPA-4 | XPA-2 XPA-4 |

注:石英材料对300nm以下紫外光的透过率大于78%；反应器由17料玻璃制成。

8.滤光片

主要滤光片的尺寸为42.5mm×128mm×1mm，透光性能如下：

365nm滤光片透光率

可见光滤光片透光率

另外，本厂还提供多种滤光片和滤光液。